## Sheet1
光学生物测量仪技术参数
一 | 基本功能要求
1 | 测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立
2 | 采集手术导航定位眼前节图像，无痕标记水平位，视轴中心点等，用于导航辅助的白内障手术等晶体植入手术
二 | 技术参数要求
1 | 测量原理
*1.1 | 测量原理：采用扫频或频域OCT测量技术
1.2 | 可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像
1.3 | 固视确认功能
1.4 | 角膜曲率测量：远心光学技术
1.5 | 可同时采集生物参数及导航定位图像
1.6 | 测量模式可手动/自动测量测换
1.7 | 非接触式测量
2 | 测量生物参数
2.1 | 眼轴长度:14-38mm
2.2 | 角膜曲率半径：5-11mm
2.3 | 前方深度：0.7-8mm
2.4 | 白-白角膜直径：8-16mm
2.5 | 晶体厚度：1-10mm(晶状体眼）、0.13-2.5mm(人工晶状体眼）
2.6 | 中央角膜厚度：0.2-1.2mm
3 | 测量精准度
3.1 | 眼轴长度：0.01mm
3.2 | 角膜曲率半径：0.01mm
3.3 | 前方深度：0.01mm
3.4 | 白-白角膜直径：0.1mm
3.5 | 晶体厚度：0.01mm
3.6 | 中央角膜厚度：1μm
4 | 重复性SD
4.1 | 眼轴长度：9μm
4.2 | 角膜曲率：0.07D
4.3 | 柱镜度数＞0.75D 轴向45°
4.4 | 前方深度：10μm
4.5 | 白-白角膜直径：90μm
4.6 | 晶体厚度：19μm
4.7 | 中央角膜厚度：2μm
5 | 人工晶体计算
5.1 | 全面的四代计算公式：Haigis Suite, Hoffer® Q, Holladay 2, SRK®/T
5.2 | 具备角膜屈光术后计算公式
5.3 | 具备散光晶体计算公式
5.4 | 第五代计算公式：Barrett Suite Barrett Universal Ⅱ，Barrett Toric，Barrett True-K
5.5 | 专为TK设计的Barrett公式： Barrett TK Universal Ⅱ，Barrett TK Toric
5.6 | 有晶体眼人工晶体植入度数计算
5.7 | 专用光学人工晶体常数数据库(ULIB)
5.8 | 个性化光学人工晶体常数优化功能
6 | 数据传输
6.1 | 传输至医院文档管理系统（EMR/PMS)
6.2 | 传输至USB存储介质
6.3 | 传输至网络连接或者网络连接打印机
7 | 免费开放DICOM端口