## Sheet1
广角眼底照相机技术参数
一 | 设备用途
用于眼底视网膜及眼睛周边部分成像，显示并存储相关数据。
二 | 技术参数要求
1 | 成像模式
1.1 | 真彩，具有红光、绿光和蓝光通道分解模式
1.2 | 具备广波长范围500-585nm绿自发荧光功能
1.3 | 具备广波长范围435-500nm蓝自发荧光功能
1.4 | 具备红外反射成像功能
1.5 | 具备外眼成像功能（眼表）
1.6 | 具备立体成像功能
2 | 成像范围（从眼球中心计算）：广角成像模式133°，超广角成像模式200°，拼图模式≥267°
3 | 分辨率≤7.3μm
4 | 瞳孔直径≤2.5mm
5 | 工作距离：25mm,从眼球表面至镜头
6 | 屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调
7 | 光源
7.1 | 红光：连续光谱光源，585-640nm
7.2 | 蓝光：连续光谱光源，435-500nm
7.3 | 绿光：连续光谱光源，500-585nm
7.4 | 红外激光二极管：785nm
8 | 自动功能：自动对焦、自动增益、自动拼图、自动眼别
9 | 采集速度
9.1 | 图像捕获≤0.2秒
9.2 | 实时红外预览≥10帧/秒
10 | 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄
11 | 监视器≥22英寸全高清MVA LCD,带LED背光和电容式多点触摸功能
12 | 具有USB接口≥3个，千兆以太网端口≥2个
13 | 配置国际标准DICOM端口，免费开放端口
14 | 图像文件存储类型≥5种