## Sheet1
麻醉机技术参数
一 | 设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理
二 | 技术参数要求
*1 | 适用人群：成人、儿童和新生儿
2 | 具有肺保护性通气功能：吸入氧气浓度可自动按照设置值配比、能够提供足够小的潮气量、主动式整体回路加热功能保护呼吸道、全面的呼吸模式，根据患者顺应性自动调整送气流速的高端呼吸模式等
3 | 配有第二状态显示屏：显示气源、主电源、电池、气道压力和时间等信息
4 | 具备全自动自检、自动定标、传感器自动校正。自动自检时包含了是否输送真实氧气的检测功能
5 | 当触摸屏或呼吸机出现故障时，可直接切换到手动通气
*6 | 配有一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气，同时可以给两位患者吸氧
7 | 配主动式麻醉废气排放装置
8 | 气体输送系统
*8.1 | 配有电子新鲜气体混合器功能，能在麻醉机屏幕按比例直接设置吸入氧浓度
8.2 | 所有新鲜气体流量信息显示在屏幕上
*8.3 | 快速充氧流量范围最高值：不小于75L/min
9 | 麻醉呼吸机
9.1 | 电动电控或者气动电控呼吸机
9.2 | 麻醉机无需驱动气体，在气源中断的情况下能够抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气
9.3 | 通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式、SIMV、PSV、待机和暂停、压力控制容量保证、体外循环模式等模式
*9.4 | 容量控制模式下最小潮气量设定值≤10ml
9.5 | 吸气压力Pinsp：不小于80cmH2O（压力模式下）
9.6 | 压力限制Pmax：不小于80cmH2O
9.7 | 压力支持∆Psupp：不小于80cmH2O
9.8 | 呼气末正压PEEP设置最大值：不小于35cmH2O
9.9 | 呼吸频率最大设置值：不小于90次/分
9.1 | 呼吸比：不小于1:40-40:1
9.11 | 最大吸气流速≥160L/min
9.12 | 吸气时间、压力上升时间数值可在麻醉机屏幕直接设置
9.13 | 可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值
10 | 呼吸回路
*10.1 | 一体化的回路加热系统，耐134℃高温蒸汽灭菌
10.2 | 手动和机械通气无需专用手动切换装置
10.3 | APL阀调节范围：开放，5-70cmH2O，具有提拉泄气功能
*10.4 | 配有不少于5个高精度非压差式流量传感器，全自动标定
11 | 麻醉气体挥发罐
11.1 | 配置一个七氟醚挥发罐，挥发罐与麻醉机主机为同一生产厂家，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐
11.2 | 挥发罐加药量≥300毫升
12 | 监测和报警
12.1 | 彩色触摸屏≥15寸
12.2 | 全自动开机自检，用户可选择全部或部分自检功能
12.3 | 通气监测参数：分钟通气量和潮气量（VY和∆VT）、呼吸频率、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、动态顺应性、阻力、弹性
*12.4 | 配置一体化气体监测模块，监测参数包括：O2、N2O、CO2及5种麻醉气体（自动识别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的xMAC值计算和显示，采样气体回流到呼吸系统
12.5 | 氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品
12.6 | 自动xMAC监测和报警功能，可自动激活xMAC低报警
12.7 | 自动设置功能可自动调节所有报警限值
12.8 | 具有体外循环模式
13 | 其它
13.1 | 内置后备电池，使用时间≥45分钟
13.2 | 电源：100-240伏特，50/60赫兹
13.3 | 传输协议：Medibus X
13.4 | 接口：标配不少于2个RS232,1个USB,1个RJ45用于数据传输和升级
14 | 监护功能
14.1 | 彩色TFT触摸屏≥15寸，分辨率（1024×768），支持10通道波形显示
14.2 | 能够同屏显示NIBP测量历史记录
14.3 | 能够存储≥120小时趋势数据、
14.4 | 具有最少1个VGA输出接口、1个RS232接口、1个以太网口、2个USB接口、1个模拟输出接口和护士呼叫系统接口
14.5 | 内置记录仪，最大可打印3通道信息。支持参数报警记录、趋势记录、药物计算和滴定表记录和回顾记录
14.6 | 内置可充电锂离子电池，供电≥240分钟（25℃，连续SpO2测量模式和NIBP自动测量模式）
14.7 | 测量参数
14.7.1 | 心电：标配ECG5导联，可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示，支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度，具备心率失常分析功能
14.7.2 | 呼吸速率：胸阻抗法
14.7.3 | 无创血压：振荡法，步进阶梯式放气
14.7.4 | 体温：标记双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头
14.7.5 | 脉搏血氧饱和度：一体化指套设计，可测量灌注指数（PI),SPO2灵敏度可调
14.7.6 | 有创血压：标配2道有创血压，可测量动脉血压、肺动脉血压、中心静脉压、右心房压、左心房压、颅内压
*14.7.7 | 具备BIS(脑电双频指数）监测，可测量并显示BIS指数、信号质量指数、抑制比、EMG、频谱边界率