## Sheet1
口腔数字印模仪技术参数
序号 | 技术要求
1 | 扫描分辨率≤0.15mm
2 | 扫描精度≤8μm
3 | 无线传输距离：电脑与扫描设备有效距离≥5米
4 | 扫描窗口长宽≥19mm×16.1mm
5 | 扫描头高度≤18.8mm
6 | 输出文件格式：STL、PLY、DCM、3OXZ
7 | 主机和扫描头之间支持有线和无线两种方式扫描
8 | 扫描头内置充电电池
9 | 扫描头断开与主机的连接后，在无线扫描模式下连续扫描时间≥30分钟
10 | 采用共焦显微扫描技术
11 | 取像景深加强模式≥10mm
12 | 具有牙龈锁定扫描功能
13 | AI人工智能扫描，能识别不需要的颊、舌和唇粘膜等软组织并自动去除
14 | 具备无线远程操控功能，通过无线扫描头可以远程控制检查和高清拍照
15 | 多种智能基台匹配功能，有丰富的原厂基台数据库进行匹配
16 | 扫描头内置非吹风加热原理的自动加热系统
17 | 扫描头可拆卸，能够进行符合医院感控要求的高温高压消毒
18 | 具有自动实时处理三维图像功能
19 | 配置原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据可导出，兼容第三方处理软件
20 | 内置数字化病程监测软件，将获得的患者口内扫描图像进行对比，以便观察患者的口内软、硬组织情形变化，用于病程变化的监测
21 | 内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色信息
22 | 具备智能牙体预备检测功能，实时反映在修复设计过程中预备牙体情况
23 | 设备软件包括无牙颌及个性化托盘的扫描功能
24 | 具备可摘活动义齿的扫描功能，能够判断患者咬合关系并完成咬合功能重建
25 | 具备数字化微笑设计系统
26 | 具备动态咬合设计功能，能够获取患者的颌运动轨迹，记录患者的咬合位置，为后期的功能性重建设计提供个性化方案
27 | 具备正畸模拟功能，能够在线给患者提供预期治疗方案
28 | 扫描头自带计数功能
29 | 支持IOS和Android的医生、患者和技师沟通的平台，能够通过智能手机等移动化智能设备传输患者的治疗结果，具备配套的App
30 | 界面语言支持中文
31 | 单牙扫描精度可达4.5±0.9微米
32 | 数字印模采用真彩技术
33 | 内置荧光技术，帮助牙科专业人员早期检测和识别可能的龋齿-表面龋齿和近端龋齿
34 | 全口扫描最快2分钟内完成
35 | 支持对口内多颗种植体的扫描，有丰富的原厂植体数据库进行配套
36 | 电脑 1套 配置：CPU intel core i7或以上，内存16G DDR4或以上，操作系统 windows10 64bit