## Sheet1
光学相干断层扫描仪（血流OCT）技术参数
一 | 具有OCT与OCTA功能
1 | 光源波长≥840nm
*2 | 扫描速度≥68000次/秒
3 | 轴向分辨率≤5微米
4 | 横向像素分辨率≤6微米
5 | 最小瞳孔直径≤2.0毫米
6 | 扫描模式包含：单线扫描、星型扫描、多线扫描（可选择加长、加密）视盘环形扫描、青光眼后极部扫描，后极部≥6mm×6mm范围可分为双眼上、下半球，双眼视神经纤维层对称性分析和3D立体扫描
7 | 精确随诊：机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置，可自动精准定位同一位置进行OCT-A随访扫描
8 | 具备GCC神经节细胞复合体厚度分析功能
9 | 具有实时眼球追踪功能
10 | 同步完成OCTA（光学相干断层血管成像技术）
11 | OCTA扫描像素≥350×350
12 | 同一位置扫描重复次数≥7次
13 | OCTA可自动分为8层：玻璃体视网膜交界层，神经纤维层血管丛，视网膜浅层血管丛，中层毛细血管丛，深层毛细血管丛，无血管丛，脉络膜毛细血管丛，脉络膜大血管丛，可根据病情需要，随意自定义扫描层次观察结果，且可以标记病变区
14 | 智能分层标记线修改
15 | 自动头位矫正功能：设备可自动定位黄斑中心凹与视盘中心连线位置，并作为RNFL扫描起始位置，去除由于患者头位倾斜造成的测量误差，确保测量准确性
*16 | 屈光补偿：-20D至+20D
17 | 操作控制采用7.8寸以上彩色触摸屏
二 | 眼底图像
18 | 光源波长：820nm
19 | 成像方式：红外成像
20 | 视网膜图像可自动进行视网膜十层分层并进行自动测量
21 | 眼底图像成像范围≥55°
三 | 软件
22 | 具备脉络膜深层成像技术，清晰呈现脉络膜、筛板等视网膜深层组织
23 | 前节模块：具备房角、巩膜和角膜三种扫描方式
24 | 双侧房角同时成像：扫描线长度≥16mm
25 | 具备与眼底血管造影机联机功能，能够实现同部位自动精确扫描分析对位
26 | 免费开放DICOM端口
*27 | 投标产品具有FDA和CE认证